大庆市第四医院神经肌肉刺激治疗仪采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：多通道低频神经肌肉刺激治疗仪

数    量：1台

设备用途： 采用电刺激联合生物反馈疗法对盆底肌肉神经和组织进行治疗，提高盆底肌肉张力，辅助治疗慢性盆腔痛、压力性尿失禁和盆腔器官脱垂等女性盆底功能障碍性疾病。

2、预算金额：22万元

3、采购方式： 公开招标

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供有效的独立企业法人营业执照副本内页。

2、提供有效的税务登记证。

3、生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，需提供所投产品生产厂家针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、提供参与本标段投标供应商有效的的医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证并加盖公章。

- 5、在中国境内注册的合法企业，具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的技术能力及相关类似业绩证明

- 6、具有稳定供货保障能力和专业的技术服务能力

- 7、参加此活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

- 8、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 9、本项目不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

1	适用范围：采用电刺激疗法对盆底肌肉神经和组织进行治疗，用于缓解慢性盆腔痛，提高盆底肌肉张力及压力性尿失禁和盆腔器官脱垂的辅助治疗。

2	★肌电评估模块具有Glazer评估，MVC%评估两种评估模式。

3	具有标准化Glazer评估模式，自动给出评估参数，参数包括：前静息阶段的平均值、变异性，耐力测试阶段以及后静息阶段的平均值和变异值等。

4	多功能通道数4个，刺激治疗通道数量4个，各通道均可独立调节脉冲频率、脉冲宽度、脉冲强度及输出波形，

5	各通道调制波输出的时间参数调节范围：0s-99s，最小可调节步长1s

6	电刺激波形可分为五个阶段进行调整，可随意选择其中任一阶段或多个阶段

7	★具有8种电刺激电流类型，包括：单相脉冲、双相脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双相脉冲、单相半正弦、双相半正弦、

8	内置快速筛查、标准筛查、标准评估

9	刺激电流强度：0-100mA任意调整，最小调节精度0.2mA。

10	刺激电流脉宽：50-2000μs任意调整，调节精度50μs

11	电刺激电流频率：1-500Hz，调节精度1Hz

12	★Kegel模板的坐标采用MVC%（最大收缩力的百分比）格式显示，便于患者清楚意识到该使用多大的收缩力进行训练，有助于科学训练

13	反馈采集信号表示方式包含2种：曲线和面积等

14	★具有8种治疗模式，包括：横纹肌电刺激、条件性电刺激、反馈采集、负反馈采集、场景反馈、反馈采集-电刺激、A3反射、TENS镇痛

15	电流输出应具备14项可编程参数：电刺激脉宽、频率、电流波形、电刺激阶段、阶段循环次数、电刺激序列、序列循环次数、阶段持续时间、治疗时长、上升时间、平台时间、下降时间、延迟时间、休息时间

16	治疗中动态调整参数：治疗中可以动态调节各通道电刺激输出频率、脉宽、调制波时间参数。增加患者的治疗精准度与适应性。

17	★预置治疗方案250种，包括产后子宫复旧、腹直肌分离、催乳、产后腰背疼痛、术后尿潴留、尿失禁、盆底器官脱垂、性功能障碍等

18	具有强大的方案自定义功能，可根据患者情况自定义治疗方案，实现个性化治疗

19	单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽之间转换

20	病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种诊断与评估分析；病人的每一个疗程都可以建立开始、中间（多次）、结束的检查报告，可对以上报告进行多项参数综合对比，使病人清楚的知道治疗效果

21	内置数十种盆底康复方案和产后康复方案，产后康复方案显示电极片贴法示意图，且所有方案可以导入、导出、自行编辑

22	配置23寸一体机电脑，具有信息储存、病人追溯等功能，配置国内知名品牌打印机

23	设备筛查治疗一体化，配置一体化医用台车可移动，左右旋转调整角度，主机与台车可分离，便于售后保修或维修。

四、其它

1、验收时,提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、验收时,提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。