标段二：

采购名称：一次性使用多功能手术解剖器、一次性使用多通道腹腔镜手术单孔穿刺器等

使用科室：妇科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用多功能手术解剖器(消融电极) | 1. 电极导通性产品与电缆线应导通良好，阻抗值应＜100Ω，耐腐蚀性解剖器金属部分的耐腐蚀性能应符合YY/T0149-2006中 5.4b级的要求。 2. 夹持力电极头（分离钳状和抓钳状）的夹持力应≥5N。 3. 环氧乙烷残留量应≤10μg/g。 4. 解剖器的电磁兼容性应符YY0505-2012和 GB9706.4-2009第 36章的要求。 5. 解剖器的电气安全应符GB9706.1-2007、GB9706.4-2009的相应规定。 *6. 为适应单孔手术需要，解剖器有效工作长度须能满足425±25mm（需提供产品注册证及附页或产品说明书，可明确体现出包含本条目中要求的产品规格及工作长度） | 个 | 725 |
| 2 | 一次性使用多功能手术解剖器(消融电极) | 1. 电极头应光滑、圆整，无裂痕、锋棱、毛刺等缺陷。 2. 解剖器的手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在50N拉力下应不松动。 3. 电插头与电缆线的连接应牢固，拔脱力应≥5N。 4. 硬度电极头（钩状、棒状、铲状、刀状、针状、分离钳状和抓钳状）的硬度不低于 300HV0.2。 5. 表面粗糙度电极头表面粗糙度 Ra不大于 0.8μm。 | 个 | 670 |
| 3 | 一次性套管穿刺器 | 规格型号： XV型 套装AQ 1.性能结构与组成：产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、密封体、分离器、过滤器、缝合器（含压线器） 2.产品供腹腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用 | 套 | 2200 |
| 4 | 一次性使用多通道腹腔镜手术单孔穿刺器（软器械鞘管） | 规格型号：D型KJ-DKD70-4F-150 - 性能结构与组成：产品由一次性使用切口牵开保护器、密封体、鞘管组成。辅助组件由支撑环、固定环、过滤器组成 - 产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用 | 套 | 2400 |
| 5 | 一次性使用多通道腹腔镜手术单孔穿刺器（软器械鞘管） | 规格型号：M型KJ-DKM70-4C-150 - 性能结构与组成：产品由一次性使用切口牵开保护器、密封体、鞘管组成。辅助组件由支撑环、固定环、过滤器组成 产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用 | 套 | 2990 |

- 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

- 非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效