标段三：

采购名称：一次性使用血液灌流器、透析液过滤器

使用科室：肾内科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血液灌流器 | - *1.具备清除人体内生性和外源性的毒性物质。灌流器治疗需满足可清除血液透析不能清除的中大分子尿毒症毒素，吸附容量大，吸附速率快。 - 2.外观：灌流器的外壳应透明(或半透明),内外壳表面光洁，液体通道内不得有肉眼可见的杂质 3.血室容量：85mL±10% 4.树脂装载量：130mL±10% 5.密封性能：能承受100kPa 6.吸附性能：维生素B12（代表中分子物质）的浓度下降率不低于90% | 个 | 372 |
| 2 | 透析液过滤器 | 规格型号EF-02 一功能需求: 1、与血液透析设备配合使用,通过物理过滤清除透析液中的细菌和内毒素，制备高纯度透析液，降低透析患者并发症，提高透析质量。 2、利用空心纤维膜清除透析液中的内毒素、细菌和不溶性微粒。 3、高效去除微生物，滤除率≥99%；内毒素截留能力≥106EU/ml；过滤掉透析液中微小颗粒杂质。 4、通过透析液过滤器后的透析液可达到微生物含量＜100CFU/ml; 内毒素＜3EU/ml; 二结构及材质要求： 1、过滤器为聚醚砜或聚混合膜，具有高效过滤和良好生物相溶性。超滤系数：270ml/h/mmHg. 2、外壳及端盖：聚碳酸酯，强度高、透明度好。 3、密封部位：硅胶密封圈，确保各连接处严密，防止透析液泄漏或被外界污染。接头为汉森接头. 4、有效膜面积：2.2m2，最大超滤压力为2bar，最大跨膜压：500 mmHg. 三 灭菌要求： γ射线灭菌，无热源。符合YY/T 1272-2016标准。 四 效期要求： - ≥2年； - 2、安装在机器上至少能够使用12周或能够完成100次透析治疗后更换。 五 包装要求： 无菌独立包装，有清晰标识:产品名称、型号、批号、有效期，提供足够的物理保护，在正常运输和储存过程中防止产品损坏或性能受损。 *六 其他需求：该耗材可直接安装在普通血液透析机上，设备型号DBB-27C，不采用其它转接方式，以减少漏液感染风险。 | 支 | 1000 |
| 3 | 透析液过滤器 | 规格型号:TWT-EF210 - 产品由保护帽、端盖、密封圈、封口胶、中空纤维膜、壳体组成。 - 2.利用中空纤维膜的过滤作用。配套血液透析装置使用，清除透析液中的细菌、内毒素与不溶性微粒。 | 支 | 1148 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效